核技术利用建设项目

乌苏市融兴永安物流有限公司

货物安检中心项目

环境影响报告表

乌苏市融兴永安物流有限公司

2018年9月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

乌苏市融兴永安物流有限公司

货物安检中心项目

环境影响报告表

建设单位名称：乌苏市融兴永安物流有限公司

建设单位法人代表：郁军风

通讯地址：新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院

邮政编码：833300                   联系人：陈斌

电子邮箱：1987085448@qq.com       联系电话：18097732666

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 乌苏市融兴永安物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 郁军风 |  | 联系人 |  | 陈斌 |  | 联系电话 | 18097732666 |  |
| 注册地址 |  | 新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设项目总投资(万元) |  | 1200 |  | 项目环保投资(万元) | 80 |  | 投资比例（环保投资/总投资） |  |  | 6.67% |
| 项目性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 占地面积(m2) |  |  | 475 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙□丙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1项目概述 1.1.1基本情况 大型集装箱/车辆快速检查系统，是一种新兴的检验模式，是先进科技业务一体化的产物，主要在货运量大的作业现场配备，不同的地方可能配备不同厂家生产的不同型号的集装箱/车辆检查系统。 为了对进出集装箱进行快速准确检查，乌苏市融兴永安物流有限公司在乌苏市中亚金谷物流园1号院新建乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目，新建安检中心内配备一套MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统，主要用于自动检测车辆、集装箱等交通工具，该系统中有一台6/3MeV双能电子直线加速器，属于Ⅱ类射线装置项目，利用加速器产生的X射线辐射成像，得到物体内部不同密度物质的分布图像，以分区货物中是否掺杂有谎报、违禁、危险品等，从而达到在不开箱的情况下极短时间内对整个集装箱内装货物的快速扫描透视检查。加快货物的安检速度，减少人工安检工作量和劳动强度，方便快捷的服务有利于吸引更多的货物资源，有效提高工作效率。 乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心现已建成，设备已安装完善，待取得环评批复后方可投入运营。 1.1.2评价目的 （1）通过对一套MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统设备应用过程中的辐射环境影响分析，对该辐射设备周围环境可能产生的不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽可能低的水平”； （2）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为环境保护主管部门对该项目进行辐射环境管理提供科学依据。 1.1.3 任务的由来 由于MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统的电子直线加速器在使用过程中产生的高能量X射线将对环境产生电离辐射影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护部令第3号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改后）的有关规定要求，货物安检中心使用的Ⅱ类射线装置MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统，需编制环境影响报告表。并尽快向自治区环保厅申请《辐射安全许可证》。 因此，乌苏市融兴永安物流有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司对乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目配备的MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统进行辐射环境影响评价工作。按照《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），编制完成本项目的环境影响报告表。 1.1.4 地理位置 乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院货物安检中心内，厂址坐标N：44°24′41.81″；E：84°39′38.90″。货物安检中心项目区东侧约40m为修理厂，南侧紧邻值班室，约30m为物流基地，西侧约20m为废弃停车场，北侧紧邻停车场，东北侧约12m为控制室。区域地理位置图见图1、周边关系图见图2。 1.1.5 项目建设内容及规模 本工程货物安检中心位于乌苏市中亚金谷物流园1号院，项目建设内容为配置一套MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统。其安装的MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统，是以辐射成像技术为核心，所包含的直线加速器能量为6/3MeV，主要用于车载货物的安全检查。 货物安检中心占地面积约为475m2，货物安检中心总建筑面积为512m2，控制室建筑面积102m2。本项目配备6名辐射工作人员。 MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统最大扫描车辆限宽3.0m，限高4.6m，扫描速度小于0.4m/s。项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目; 工程内容; 备注. 一、主体工程. 1; 货物检中心; MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统的安装及建设，安检中心长38m，宽12.5m。; 新建. 2; 控制室; 建筑面积102m2，作为受检车辆进入安检中心前的引导及系统控制等工作。; 新建. 二、辅助工程. 1; 供水、供电; 项目工作人员用水、用电等依托园区已建成的基础设施; 依托. 2; 排水; 依托园区已建成的排污管网; 依托. 1.2项目保护目标及选址情况 1.2.1周边环境保护目标 本项目MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统安装位置区域50m范围内无居民住宅，环境保护目标为货物安检中心周围环境、从事放射工作人员和机房周围其他工作人员及公众。本项目环境保护目标见表7-1。 1.2.2 项目选址及平面布局合理性分析 1.2.2.1 项目选址合理性分析 本项目建设地点位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院，用地为工业用地，符合园区用地规划，根据货物安检中心周围分布可知，辐射工作场所50m范围内无居民区、学校等环境敏感目标，项目建设区域周边无明显环境制约因素。检测过程中产生的X射线辐射，经采取一定的防护措施后不会对周围环境与公众造成危害，故本项目选址合理。 1.2.2.2 中亚金谷物流园简况 乌苏市中亚金谷物流园位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号，于2014年委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制《乌苏市中亚金谷物流有限公司中亚物流园建设项目环境影响报告表》，并于2014年7月17日取得了乌苏市环境保护局对该项目出具的环评批复，文号为乌环字[2014]79号。 中亚物流园总占地面积80007.81m2，总建筑面积为34635.5m2，绿化面积为16050m2。主要建设内容为：1＃商铺（地上）9585m2、1＃沿街商铺（地下）3834m2、2＃沿街商铺（地上）4470m2、2＃沿街商铺（地下）1490m2、汽车配件销售用房1188m2、1＃汽车维修车间1984.5m2、2＃汽车维修车间3213m2、3＃汽车维修车间5508m2、仓储库房3213m2。 1.2.2.3 项目平面布置合理性分析 本项目MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统位于货物安检中心内，设置有单独控制室，建设位置集中，便于管理。从环境保护及辐射防护角度分析，本项目选址及平面布局可行。项目区平面布置图见图3。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子直线加速器 | II | 1 | MB1215LC | 电子 | 6 | 距靶1m的等中心处的X线辐射剂量率120mGy/min | 集装箱/车辆检查 | 乌苏市中亚金谷物流园1号院货物安检中心 | X射线能量为6/3MeV |

(二)X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(三)中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度(n/s) | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日施行）；； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003年10月； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2014年修改； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日，2018年修改； （7）环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定--放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二次修正，2017年12月12日实施）。 （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部第18号令； （9）《关于发布射线装置分类的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号，2017年12月5日发布； （10）《核辐射环境质量评价一般规定》GB11215-89。 （11）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令第192号，2015年）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； （3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （4）《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ143-2015）； （5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； （6）《放射工作人员的健康标准》（GBZ98-2017）； （7）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ2.1-2007）。 |
| 其他 | （1）项目委托书； （2）乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心辐射工作场所监测报告。 |

# 表7保护目标与评价标准

7.1 评价范围： 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）对辐射监测技术的要求，结合本项目环境影响因素的特征和项目周围环境的特点，确定本项目的辐射评价范围是以货物安检中心为边界外50m区域。

7.2 保护目标： 7.2.1 环境保护敏感点 本项目位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院，项目周围200m范围内无居民区、学校等环境敏感目标。项目区东侧约40m为修理厂，南侧紧邻值班室，约30m为物流基地，西侧约20m为废弃停车场，北侧紧邻停车场，东北侧约12m为控制室。拟建场地东侧是该安检系统的入口，西面是该安检系统的出口。本项目相关辐射工作场所周围50m区域内保护目标见表7-1。 表7-1 主要保护目标 序号; 保护对象; 所在方位; 主要受影响因素; 人员类别. 1; 操作员; 安检中心东北侧12m处; 电离辐射; 职业. 2; 引导员; 扫描通道外; 电离辐射; 职业. 3; 司机及其他公众; 司机等候处和货物安检中心1m处; 电离辐射; 公众.

7.2.2 环境保护目标 根据本项目周围环境敏感点分布情况，确定本项目主要的环境保护目标为过往的公共成员和从事该放射工作的工作人员。 7.3 评价标准： 7.3.1 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （1）职业照射 应对任何工作人员职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： 审管部门决定连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。 （2）公众照射 实践使公众中关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： 年有效剂量，1mSv。本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 剂量约束值：对辐射工作人员、公众的剂量控制不仅要满足剂量限制的要求，而应根据辐射防护最优化原则，按照剂量约束和潜在照射危险约束的防护要求，把辐射水平降低到低于剂量限值的一个合理达到的尽可能低的水平。因此，本次评价采用年剂量管理约束值如下： - 检查系统辐射工作人员采用年剂量限值的1/4，即5mSv/a作为工作人员年剂量约束值。 2）对公众人员采用0.1mSv/a作为公众剂量约束值。 表7-2 本项目标准限值参数表 标准限值(mSv/a); 约束值(mSv/a); 管理限值(mSv/a). 职业人员; 20; 5; 5. 公众人员; 1; 0.1; 0.1. 7.3.2《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015） 本项目检查系统的辐射水平控制、安全设施、操作、监测与检查等放射防护要求应满足《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015）。 5 辐射工作场所的分区及安全标志 5.1 辐射工作场所的分区 检查系统的辐射工作场所按以下方法进行分区： 对无司机驾驶的货运车辆或货物的检查系统，应将辐射源室及周围剂量当量率大于40μSv/h区域划定为控制区。控制区以外的周围剂量当量率大于2.5μSv/h的区域划定为监督区。 5.2 辐射安全标志 在辐射源箱体上、辐射工作场所边界应设置电离辐射警告标志。 6 辐射水平控制要求 6.1 个人剂量 检查系统工作人员职业照射和公众照射的剂量限值应符合GB18871的要求，并制定年剂量管理目标值。 6.2 辐射源箱的泄露辐射水平 6.2.1 加速器辐射源箱 无建筑物屏蔽移动式检查系统中加速器辐射源箱，加速器泄漏率应不大于2×10 -5 ；其他情况下应不大于1×10 -3。 本项目移动式检查系统位于安检中心内，有建筑物屏蔽，故加速器泄漏率应不大于1×10 -3。 6.3 场所辐射水平 6.3.1 边界周围剂量当量率 检查系统监督区边界处的周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h。 6.3.3 控制室周围剂量当量率 检查系统控制室内的周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h，操作人员操作位置的周围 剂量当量率应不大于 1.0μSv/h。 根据检测结果可知，本项目检查系统控制室本底状态周围剂量为0.116-0.130μSv/h，运行状态周围剂量为0.167-0.372μSv/h，操作人员操作位置本底状态周围剂量0.115μSv/h，运行状态为0.155μSv/h，可满足上述要求。 8.3.2 检查系统不工作时，非工作人员可以到达区域的周围剂量当量率应小于 2.5μSv/h。

# 表8 环境质量和辐射现状

8.1项目地理位置和场所位置 乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院货物安检中心内，厂址坐标N：44°24′41.81″；E：84°39′38.90″。货物安检中心项目区东侧为修理厂，南侧为物流基地，西侧为废弃停车场，北侧为停车场，东北侧约12m为控制室。

8.2.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 本项目使用货物安检辐射设备，有其固定的工作场所，因此本项目选择在其工作场所周围进行现场监测、调查，作为本项目辐射设备工作场所的本底环境。 监测因子是工作场所周围本底环境X-γ辐射致空气吸收剂量率。 依据《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001）、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），在本项目工作场所周围环境进行布点。

8.3.描述监测方案、质量保证措施、监测结果等内容 8.3.1监测方案 为了掌握项目运行之前的辐射环境本底状况，按照HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》及《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015）的要求，对货物安检中心周围环境进行了X-γ辐射致空气吸收剂量率监测。 8.3.2质量保证措施 1、委托监测单位通过了新疆维吾尔自治区实验室计量认证。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 3、监测方法采用国家有关部门颁布的标准，委托监测单位监测人员经考核并持有合格证书上岗。 4、委托监测单位监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 5、委托监测单位每次测量前、后均对监测仪器的工作状态是否正常进行检查，并用检验源对仪器进行校验。 6、由委托监测的专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 7、委托监测单位监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 8、委托监测报告无监测单位监测专用章、骑逢章及CMA章无效。 8.3.3检测结果 2018年7月17日，乌苏市融兴永安物流有限公司委托新疆德能辐射环境科技有限公司按照《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001）、《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015）的规定，对货物安检中心内MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统工作场所周围辐射环境进行X-γ辐射致空气吸收剂量率本底、运营状态检测。测量仪器选用2017年2月8日经过中国测试技术研究院中测测试科技有限公司校准过的AT1121/44409型X-γ剂量率仪。监测仪器的参数与规范见表8-1。 表8-1 X-γ剂量率仪参数和监测规范 仪器名称; X-γ剂量率仪. 型号/编号; AT1121/44409. 生产厂家; ATOMTEX. 能量相应; （15-320）kV. 量程; 10nGy/h-100Gy/h. 校准证书; 中国测试技术研究院中测测试科技有限公司 证书编号：校准字第201710002008号 有效期：2017年10月13日～2018年10月12日. 监测规范; 《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001） 《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015）. 货物安检中心内MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统工作场所X-γ辐射致空气吸收剂量率本底检测和运行状态检测，检测结果见表8-2。 表8-2 X-γ辐射致空气吸收剂量率检测结果 序号; 点位名称; 本底状态（μSv/h）; 运行状态（μSv/h）. 1; 货物安检中心处; 0.120; 17.32. 2; 距中心东侧15m; 0.116; 0.372. 3; 距中心东侧25m; 0.109; 0.233. 4; 距中心南侧15m; 0.120; 0.167. 5; 距中心南侧25m; 0.120; 0.140. 6; 距中心西侧15m; 0.119; 0.216. 7; 距中心西侧25m; 0.120; 0.204. 8; 距中心北侧15m; 0.130; 0.201. 9; 距中心北侧25m; 0.131; 0.161. 10; 货物安检中心操作室; 0.115; 0.155. 11; 货物安检中心南侧公厕; 0.119; 0.152. 12; 货物安检中心南侧值班室; 0.119; 0.145. 13; 货物安检中心东侧栏杆处; 0.117; 1.852. 14; 货物安检中心西侧栏杆处; 0.118; 1.454. 15; 货物安检中心北墙30cm处; 0.120; 1.246. 16; 货物安检中心南墙30cm处; 0.119; 0.294. 注：检测结果均为测量均值

8.4环境现状调查结果的评价 由表8-2测量结果来看，本项目MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统工作场所周围辐射环境X-γ辐射剂量检测本底值结果范围为0.109～0.131μSv/ h，运行状态检测结果为0.140～17.32μSv/ h，其中设备中心处检测值最高，为17.32μSv/ h，经过墙体、铅、钢等屏蔽后，检测结果未见异常。 根据《新疆维吾尔自治区环境天然贯穿辐射水平调查研究》可知，新疆维吾尔自治区道路陆地的γ辐射剂量率在 0.010~0.230μGy/h。参考《电离辐射环境监测与评价》（潘自强主编，原子能出版社出版，2007年）对于Cs-137及本底辐射，空气比释动能与周围剂量当量的换算系数为1Gy=1.2Sv。经换算，新疆维吾尔自治区道路陆地的γ辐射剂量率范围为0.012-0.276μSv/h。可见项目所在地的γ辐射本底水平未见异常，属当地天然本底水平。 根据《货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GB143-2015）可知，运行状态检测结果为0.140～1.852μSv/ h，检测结果未见异常。检查系统监督区边界处的周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h。

# 表9 项目工程分析与源项

9.1 工程设备和工艺分析 乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目位于新疆塔城乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院内，货物安检中心内设置1台MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统，使用II类射线装置，主要用于自动检测车辆、集装箱等交通工具，探测器将强弱不同的信号经图像处理后显示在计算机屏幕上，查看图像可了解封闭车厢内装载物品。 MB1215LC 检查系统主要性能参数如下： 加速器：6MeV 电子直线加速器。 X 射线能量：6MeV、3MeV。 辐射输出量率：束流中心轴线上，距靶 1m 处的空气比释动能率 120mGy·m 2/min， 即 7.2×10 6 μGy·m2/h。 有用束范围：有用束为扇形窄束，纵向张角47°，准直器缝宽 2.3mm。 加速器辐射泄漏率：除主束方向外，加速器箱外泄漏杂散辐射泄漏率均小于2×10 -5。 扫描速度：0.4m/s。 穿透力：300mm 钢板。 主防护墙厚度：350mm 厚混凝土。 次防护墙厚度：150mm 厚混凝土。 被检车辆最大尺寸：18.0m（长）×3.0m（宽）×4.6m（高）。 9.1.1工作原理 电子直线加速器是通过产生的高能电子束与靶物质相互作用时，产生韧致辐射，即X 射线，其最大能量为电子束的最大能量。加速器产生的高能 X 射线经准直器成形后，变成一扇形束，穿过被检测的物体，同时射线也被物体吸收，这样在被检测物体后面就形成了一个反应物体质量厚度变化的具有一定强弱分布的新的射线束；探测器将射线束的强弱变化转换成探测器输出电流脉冲的强弱变化；图像获取分系统将所采集到的模拟信号经过处理后，形成扫描图像。 本项目为利用电子直线加速器产生的 X 射线对集装箱及车辆进行检查，利用扇形 X射线束逐层透视被检物体，得到物体内部不同密度物质的分布图像，从而区分出货物中是否掺杂有错报、违禁、危险品等，达到货物查危的安全检查目的。为保证驾驶受检车辆的司机绝对安全，要求在司机离开检测通道后，进行扫描检查。具体的流程为： （1）系统上电，加速器完成预热，系统进入就绪状态； （2）集装箱车驶入扫描（检测）通道； （3）集装箱车停稳后，司机下车，离开扫描通道，系统准备扫描； （4）开始启动扫描；系统出束，产生 X 射线及少量的臭氧及氮氧化物； （5）车辆扫描结束后，被检车辆离开； （6）操作人员开始检查图像； （7）进行下一辆车的扫描。 检查系统扫描控制工作流程见图 9-1。 图9-1 检查系统工作原理示意图 9.1.2 设备组成 本项目MB1215LC安全检查系统为组合移动式，主要由七个分系统组成：加速器分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、运行检查分系统、系统监控部分、数据管理部分、系统工程配套集成部分，其中系统监控部分包括扫描控制分系统和辐射安全分系统，其中辐射安全分系统包括加速器和探测器周围屏蔽强、扫描通道墙及相关屏蔽设施和用以保证人员安全的辐射安全联锁装置。 - X射线成像分系统：是威视MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统的核心，由加速器、探测器和数据获取与控制模块组成。在对被检集装箱/车辆进行扫描时，加速器产生的交替双能X射线脉冲穿透被检货物，高灵敏度探测器接收X射线，实时生成一列列的数字图像信号。当整个扫描过程结束时，在数据处理中心会得到被检集装箱/车辆的完整图像。 - 扫描装置分系统：用来承载X射线成像系统，在系统控制中心的控制下完成扫描。扫描装置分系统分为设备舱、横梁和移动式防护装置等几部分。设备舱安装加速器和扫描控制设备，具有良好的绝热性能。为了提高扫描速度和系统稳定性，整个扫描装置在三列铁轨上运行，由电机同步驱动。 - 扫描控制分系统：用来控制整个系统的运行，并为整个系统提供可靠的安全连锁控制。其主要任务包括三方面：一是为各个分系统供电并提供过载短路保护；二是对系统的整个扫描运行过程进行控制；三是在扫描运行过程中保证人员和设备的安全。与其它分系统相比，扫描控制分系统是整个系统中分布范围最大、功能部件最多，互连关系最为复杂的部分，内植于系统各个部分的控制单元通过计算机网络将各个分系统的运行状态实时显示在系统控制中心上。系统控制中心具有非常友好的操作界面，操作人员可以很方便地按一定的时间、顺序进行有序的系统控制，并对出现的异常情况进行及时的处理。 - 运行检查分系统：同方威视MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统是用户导向型的产品，具有非常友好的人机操作接口，方便操作人员使用。它随机附带一套软件包。提供功能强大的软件功能，并具备良好的可扩展性。操作人员运用图像检查工具可方便、快速地识别扫描图像中的细微差别。 - 辐射安全分系统：保障有关人员免受射线辐照伤害。包括扫描通道及相关屏蔽设施，用以保证人员安全的辐射防护安全屏蔽装置。 9.1.4 受影响人员分类 （1）工作人员 1）拟建辐射检查系统工作人员 拟建的MB1215LC辐射检查系统工作人员不在辐射系统内工作，实行地面运行检查系统，工作室设立在辐射系统外东北方向12m的控制室里面，工作人员在辐射系统外的办公区域进行辐射检查。 2）其他工作人员 拟建的MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统位于乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院内，检查系统东侧约40m修理厂，南侧约30m物流基地，这些办公地点的工作人员属于其他工作人员类别。 （2）公众人员 公众人员主要指进入项目区的非工作人员，其中被检车辆驾驶员属于公众人员。 辐射系统停止出束状态下，被检车辆的驾驶员将车辆驾入检查系统待检区后，迅速离开辐射检查系统，在辐射检查系统的检查站等待，工作人员确定辐射检查系统无人后，开启辐射检查系统，检查结束后，工作人员确定辐射系统停止出束，被检车辆驾驶员进入检查区将车驶离检查系统。

9.2污染源项描述 9.2.1污染因子 根据现场勘查，本项目主体工程已施工结束，设备已安装完善，暂未投入运行，要求待取得环评批复后方可投入运行。 9.2.2污染途径 （1）生活废水 项目运营期废水主要为生活废水，本项目劳动定员共6人，用水定额为50L/人·d，年工作365d，用水量为109.5m3/a，排水率按80%计，废水排放量为87.6m3/a，依托园区内下水管网进行处理。 （2）生活垃圾 项目运营期间固废主要为生活垃圾，本项目劳动定员共6人，生活垃圾产生量为1kg/人·d，年工作365d，生活垃圾产生量为2.19t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 （3）辐射污染 由加速器的工作原理可知，X射线随机器的开、关产生和消失。本项目使用的加速器只有在开机并处于扫描出束时才会发出X射线，因此，在扫描出束集装箱货物期间，X射线成为污染环境的主要污染因子。 当电子轰击靶时，与靶物质发生作用产生韧致辐射X射线，X射线有用主束、泄漏辐射或散射辐射对职业人员的照射，以及上述辐射产生的贯穿辐射对周围环境和人员可能产生的影响。 （4）正常工况 指本项目在正常运行时，工作人员严格按照操作规程进行操作，加速器在对集装箱货物扫描检查的工况下，X射线经透射、反射，对作业场所及周围环境产生辐射影响；屏蔽体完好无损时，由放射产生贯穿能力较强的部分X射线穿过屏蔽体向环境发射从而对停留在周围的人员产生辐射照射，在正常工况下产生的辐射照射称为正常照射，这种照射可以通过适当的措施，如增加防护墙的屏蔽强度、划定合理的防护距离的警戒区等措施而使其达到可合理达到的尽量低的水平。 （5）事故工况 在事故工况下产生的辐射照射。加速器的运行、操作人员的操作等方面出现差错从而导致不可预见事故的发生，如屏蔽设备的破坏造成屏蔽能力丧失而导致事故发生；由于管理不善，在进行现场出束检查时，现场工作人员以及驾驶员误入控制室或周围公众成员误入控制室，给上述工作人员及公众造成不必要的照射。 （6）非辐射污染 除以上辐射污染外，加速器工作时其室内空气被电离会产生少量臭氧和氮氧化物，由于本项目设备工作场所容积大，产生的臭氧和氮氧化物量及浓度小，空气的对流和扩散有助于稀释。再者臭氧的半衰期为22-25分钟，常温下可自行分解为氧，对环境影响较小。 （7）放射性三废 拟开展的核技术利用项目在使用过程中采用先进的数字成像技术，不使用显影液、定影液和胶片，因此不产生放射性废水、废气以及放射性固体废物。 加速器工作时室内空气被电离会产生少量的臭氧和氮氧化物，由于本项目工作场所容积大，产生的臭氧和氮氧化物量及浓度小，且无放射性，同时，扫描大厅通风性好，加速了臭氧和氮氧化物的排出。

# 表10 辐射安全与防护

项目安全设施 为了确保货物安检中心内MB1215LC组合移动式集装箱/车辆检查系统的安全正常使用，防止辐射设备应用过程中对环境产生放射性污染、对工作人员及公众产生放射性影响，保护环境，必须全面认真地落实各项辐射安全与防护措施。

10.1辐射标志设置要求 根据《新疆维吾尔自治区辐射防治办法》第二十条规定：“使用放射性同位素和射线装置实施野外作业的，应当在作业场所划定控制区和监督区，设置放射性辐射警示标志，并加强现场安全保卫，严禁无关人员进入作业现场”。 本项目在监督区进口出口、控制区进口出口、及其他适当位置处设立醒目的“电离辐射”警示标识及中文说明：在辐射检查系统的入口和出口分别设立X射线对人体健康影响的说明。 辐射标志如图10-1所示： 图10-1 电离辐射标识

10.2工作场所布局 本项目辐射工作场所位于乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院内，与其他非放射性工作场所分开，且有单独出入口，设备较集中，便于防护和管理，减少对机房外公众人员的影响。因此工作场所布局合理。 安检中心为东西走向的长方形区域，东侧为车辆进口，西侧为车辆出口，进口前方设有限高钢架。扫描大厅的入口与出口设有电子档杆和报警装置，扫描大厅长约38m，宽约12.5m。

10.3 分区原则及平面布置划分情况 （1）分区原则 分区管理是控制距离最有效的措施，根据中华人民共和国国家标准《电离辐射防护与辐射安全基本标准》（GB18871-2002）将工作场所分为控制区、监督区，以便于辐射管理和职业照射控制。 工作人员所受剂量随距离放射源距离的增加而迅速减少。本项目从事辐射工作人员工作时，要注意控制与加速器之间的操作距离，分区管理是控制距离的有效措施，针对本项目的实际情况，将本项目从事辐射工作的场所划分为两个区，即控制区和监督区。 控制区：将扫描大厅（整体建筑中间26m）划分为控制区。在控制区进出口及其他适当位置处设立醒目的“电离辐射”警示标识；制定职业防护与安全措施；运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏蔽（包括门锁和联锁装置）；在控制区的入口处提供防护衣具、监测设备；定期审查控制区的实际情况，以确定是否有必要改变控制区的防护手段或安全措施。 监督区：将紧邻扫描大厅两侧区域（整体建筑西侧5m和东侧7m）划分为监督区。在监督区入口处或其他适当地点设立明显的辐射防护标识；定期审查该区的条件，以确定是否需要采取安全措施或做出安全规定，或是否需要更改监督区的划分。 （2）平面布置与分区划分情况 MB1215LC检查系统平面布置与分区情况见图10-2。 图10-2 MB1215LC检查系统平面布置、屏蔽墙厚度与分区划分示意图

10.4 屏蔽防护 MB1215LC检查系统屏蔽措施主要包括如下： - 加速器舱体：控制舱采用铅、钢多层屏蔽结构，左右侧壁采用30mm钢，后壁采用20mm钢加15mm铅。 - 准直器：准直器铅屏蔽长度180mm。 - 探测器壁：后壁采用20mm钢夹160mm铅，侧面采用20mm钢夹50mm铅。 - 主射线方向墙体采用350mm厚混凝土墙，其他侧墙体厚度采用150mm厚混凝土墙。 检查系统自屏蔽设施示意图见图10-3。 图10-3 系统自屏蔽示意图

10.5 安全联锁及指示灯设置要求 （1）安全联锁 避免工作人员收到意外照射，MB1215LC检测系统在辐射防护区域内设置了比较完善的辐射安全联锁警示设施。安全联锁设施可控制加速器的出束或停束。只有在所有安全联锁设施都处于正常状态时射线源才可以出束，任意一个安全联锁设施不正常，射线源不能出束或立即停止出束。 （2）红外感应 辐射系统的出口、入口设有红外感应系统，红外感应系统在工作期间一直处于开机状态，当有人员或者车辆在误入的情况下，触动红外射线，系统发出警报语音，提示误入人员或者车辆快速撤离，工作人员接到报警后，停止系统出束。 - 加速器出束时，有语音和灯光警示。 - 辐射检查系统的监督区与控制区的出口、入口分别设电离辐射警示标志牌，监督区的入口、出口设有红外警报，人员一旦进入辐射检查系统，报警装置即发出语音言警告，红外联锁停止出束。在出入口实行严格管理，设置控制屏障。安装的红外警报装置会发出语言警告，提醒误入的人员退出，同时启动控制舱内语言报警装置，提醒系统操作员有人进入。 - 在检查通道的处、入口分别设摄像装置，操作人员通过摄像机可以巡视检查通道整个区域，检查通道内无工作人员，辐射检查过程中，监督区与控制区确保无人，方可开机扫描。 - 在控制舱内操作台上、设备舱内电控柜操作面板上、检查通道的出入口、设备舱内调制器面板上、加速器舱的X机头箱体面板上分别设置急停按钮。 - 在辐射系统外的工作控制台安装安全钥匙，只有在操作人员打开控制台钥匙开关后，加速器才允许出束。 - 加速器舱的门上安装微动开关联锁装置，只有当加速器门关闭时，加速器工作状态才能就绪，门打开时，加速器段束并不能启动出束。 - 建设单位设立警示牌，有义务对集装箱/车辆驾驶员进行告知辐射系统扫描的影响，驾驶员在确认集装箱/车辆无人后，在辐射系统关闭状态下，将车辆开入扫描区，并快速离开辐射系统，在安全区等待，检查结束后将车辆驶离检查系统。 图10-4 系统安全联锁逻辑图 10.6辐射剂量监测 （1）固定式X-γ辐射剂量监测仪 为防止辐射检查系统事故状态下X射线对人体健康的影响，辐射检查系统控制区需安装固定式X-γ辐射剂量监测仪，并在工作区域安装剂量报警系统，且固定式辐射剂量监测仪独立于辐射检查系统，不受辐射检查系统的控制影响，以保证辐射检查系统事故状态下，固定式X-γ剂量监测仪监测结果准确有效。 - 移动式辐射剂量巡测仪 辐射工作场所需配备移动式辐射剂量巡视仪，工作人员定期对辐射工作场所进行巡测，确保检查系统监督区边界处的周围辐射剂量应不大于2.5μSv/h。 10.7 个人剂量及防护用品 为保证工作人员不受电离辐射损伤，操作人员必须严守操作规程，必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪，并应做好个人剂量管理工作，定期检查身体。工作人员操作时应按规定佩戴外照射个人剂量计和个人剂量计报警仪，将个人剂量结果存入个人健康档案，按环境部门要求每90天对外照射个人剂量仪进行检查，并对工作人员进行体检，以保障工作人员的身心健康。

10.8三废的治理 （1）废气处理措施 扫描大厅为非封闭式建筑，东西两侧为车辆进出口，在自然通风情况下，可以保证O3和NOx气体不会在扫描大厅内产生累积。 （2）废水治理措施 本项目检查系统采用先进的数字成像技术，不使用显影液、定影液和胶片，无放射性废水产生。工作人员产生的生活废水排入项目区下水管网处理。 （3）固废处理措施 工作人员产生的生活垃圾经垃圾箱收集后统一由环卫部门清运。

# 表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 本项目货物安检中心施工期已结束，设备已安装完善，暂未投入运营（待取得环评批复后方可投入运营），故不对建设阶段进行环境影响分析。

11.2 运行阶段对环境的影响 本项目在运行阶段不产生放射性废物，主要的污染物是检查系统在开机状态下产生X射线，其次是伴随X 线产生的少量臭氧和氮氧化物以及工作人员产生的少量生活污水和生活垃圾。 11.2.1加速器运行情况 MB1215LC安全检查系统的扫描速度为0.4m/s，扫面Lm长的集卡，实际扫描长度为L+2m。以最常见的集卡长度18m为例，实际扫描长度为18+2=20m，扫描时间为50s，系统年最长查验量约15000箱，加速器一年的出束时间不超过208h。 本项目扫描大厅设计长38m，宽12.5m，主射线方向墙体采用350mm厚混凝土，其他墙体采用150mm厚混凝土。车辆出入口设置电动档杆。 11.2.2辐射防护屏蔽计算 参考《辐射防护导论》，原子能出版社出版，1991年。 （1）透射辐射剂量率计算公式如下： D=D0r2i=1n10−diTVTi D ：计算点剂量率，μGy/h； D 0 ：源项剂量率，7.2×10 6 μGy； d i ：第i种屏蔽层的厚度，mm； TVT i ：第i种屏蔽材料的十分之一层厚度，mm； r：计算点到源点的距离，m。 （2）散射辐射剂量率计算公式如下： D散射=D0sαr2rR2i=1n10−diTVTi D 0：源项剂量率，7.2×10 6 μGy； S：散射体面积，m 2 ； α：散射系数； r：源点到散射点的距离； r R ：散射点到计算点的距离。 d i ：第i种屏蔽层的厚度，mm； TVT i ：第i种屏蔽材料的十分之一层厚度，mm； （3）漏射辐射剂量率计算公式如下： D=D0fr2i=1n10−diTVTi D 0：源项剂量率，7.2×10 6 μGy·m 2 /h； r：计算点到源点的距离； f ：加速器泄漏率，取2×10-5。 d i ：第i种屏蔽层的厚度，mm； TVT i ：第i种屏蔽材料的十分之一层厚度，mm； 屏蔽计算参数见表11-1。 表11-1 系统加速器参数 名称; 参数. 加速器能量; 6/3MeV. 输出量; 120mGy/min. 泄漏率; 2×10-5. 弧角（竖直方向）; 47°. 表11-2 屏蔽计算TVT表 材料; 6MV（主）; 6MV（次）. 铅; 51（2）; 45（2）. 钢; 98（2）; 79.7（2）. 混凝土; 338（3）; 279（2）. - 主窄束射线TVT，参考方杰主编《辐射防护导论》； - 次级射线TVT，参考Varian； - 6MV窄束混凝土和铅的TVT值，蒙卡结果。. 11.2.3 屏蔽计算结果 各点剂量率的估算结果见表11-3。 表11-3 理论计算各辐射性诊疗设备机房防护厚度 位置点; 射线方向; 源点到散射点距离m; 散射点到计算点的距离m; 与源距离m; 屏蔽体厚度（mm）; 计算值μGy; 叠加值μGy. 检测系统加速器正前方; 透射; --; --; 12.5; 铅160+钢20+混凝土350; 1.93; 1.93. 检测系统加速器右侧后方（监督区边界）; 漏射; --; --; 5.0; 钢30+混凝土150; 0.70; 0.81. 探测器散射; 8.0; 12.5; --; 铅50+钢20+混凝土150; 0.09. 集装箱散射; 4.0; 11.0; --; 混凝土150; 0.02. 车辆入口档杆处（监督区边界）; 漏射; --; --; 10.0; 钢30; 0.606; 0.746. 探测器散射; 8.0; 10.0; --; 铅50+钢20; 0.0005. 集装箱散射; 4.0; 8.0; --; --; 0.14. 车辆出口档杆处（监督区边界）; 漏射; --; --; 10.0; 钢30; 0.606; 0.680. 探测器散射; 8.0; 10.0; --; 铅50+钢20; 0.0005. 集装箱散射; 4.0; 11.0; --; --; 0.074. 控制室; 漏射; --; --; 12.0; 钢30+混凝土150; 0.122; 0.142. 探测器散射; 8.0; 30.0; --; 铅50+钢20; 5E-4. 集装箱散射; 4.0; 20.0; --; --; 0.02. 入射角和散射角为0°时，铅保守取0.005（准直器），铁保守取0.0055（集装箱、探测器）；. 入射角0°，散射角30°，铅保守取0.0045（准直器），铁保守取0.005（集装箱、探测器）；. 入射角0°，散射角45°，铅保守取0.0042（准直器），铁保守取0.0047（集装箱、探测器）；. 入射角0°，散射角75°，铅保守取0.0026（准直器），铁保守取0.0028（集装箱、探测器）；. 集装箱散射面积取0.004 m2，探测器散射面积取0.002m2。. 11.2.4评价分析 本项目货物安检中心内，MB1215LC安检设备已安装完善，暂未投入运营，设备运行过程对周围工作人员所造成的影响进行分析，见表11-4。 表11-4 货物安检中心周围X-γ辐射剂量率监测结果 序号; 点位名称; 本底状态（μSv/h）; 运行状态（μSv/h）. 1; 货物安检中心处; 0.120; 17.32. 2; 距中心东侧15m; 0.116; 0.372. 3; 距中心东侧25m; 0.109; 0.233. 4; 距中心南侧15m; 0.120; 0.167. 5; 距中心南侧25m; 0.120; 0.140. 6; 距中心西侧15m; 0.119; 0.216. 7; 距中心西侧25m; 0.120; 0.204. 8; 距中心北侧15m; 0.130; 0.201. 9; 距中心北侧25m; 0.131; 0.161. 10; 货物安检中心操作室; 0.115; 0.155. 11; 货物安检中心南侧公厕; 0.119; 0.152. 12; 货物安检中心南侧值班室; 0.119; 0.145. 13; 货物安检中心东侧栏杆处; 0.117; 1.852. 14; 货物安检中心西侧栏杆处; 0.118; 1.454. 15; 货物安检中心北墙30cm处; 0.120; 1.246. 16; 货物安检中心南墙30cm处; 0.119; 0.294. 注：检测结果均为测量均值 11.2.5辐射防护屏蔽评价结论 以上结果表明：系统边界外环境剂量率均满足《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ143-2015）的规定（小于2.5μSv/h）。 11.2.6剂量估算 年有效剂量当量计算公式如下： H=D·T/1000 其中：H ---- 有效剂量 (mSv/a) D----- X、γ 致空气吸收剂量率（uSv/h） T-----年受照时间(h/a) DSA运行时的辐射剂量： 参数选择：根据物流基地及同方威视提供的数据，MB1215LC型车辆检测系统在现场检查时，扫描速度为0.4m/s，集装箱最长长度为20m，则每次检测出束时间为50s，预计系统的年查箱量约为15000，则加速器一年的出束时间不超过208h。公众成员停留时间取辐射工作人员工作时间的1/4。 按上述公式和射线装置最大出束时间，可计算得出有关辐射工作人员及公众成员所受外照射年有效剂量，计算结果见表11-5。 表11-5 本项目辐射工作人员及公众成员所受最大外照射剂量一览表 保护目标; 最大吸收剂量率（uSv/h）; 最大年照射时间（h）; 年有效剂量（mSv）. 辐射工作场所; 辐射工作人员; 0.81; 208; 0.168. 公众人员; 0.81; 52; 0.04. 上述结果表明，本项目辐射工作人员、公众成员受照射年有效剂量最大值分别为0.168mSv、0.04mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的辐射工作人员、公众成员的年有效剂量限值分别为 20mSv、1mSv 的要求，同时也满足辐射工作人员、公众成员的年有效剂量约束值分别为 5mSv、0.1mSv 的要求。 11.2.7 事故误照条件下辐射剂量分析 根据同方威视提供的设备参数，货物通过一次的吸收剂量不大于 10uGy，则当有人员藏匿于被检车厢或司机未及时离开的情况下，人员最大受照剂量为 10uGy。 11.2.8 其他环境影响分析 空气在射线的强辐射下，吸收能量并通过电离作用产生臭氧（O3）、氮氧化物（NOx）等有害气体，其中O3的产额较大，在 NOx中以 NO2为主，NO2的产额比O3的产额低一个数量级，外部环境的 NO2最大容许浓度与O3相近，因而在危害因素分析中仅考虑臭氧气体。 臭氧主要由有用线束和漏射辐射两种途径产生，参考《中华辐射医学与防护》第14卷第2期，“辐射所致臭氧的估算与分析”（王时进、娄云），可以得到漏射辐射产生的O3产额为： 其中，D0为距射线束源点1m处的空气比释动能率； ƞ为加速器非主束方向泄漏率； V 为射线束所照射的空气体积（m3），为加速器室体积； Ω为加速器有用束的立体角（弧度）； r为靶点距正前方加速器室边界的距离（m）； Vt为臭氧扩散体积（m3），为系统扫描大厅体积； T为臭氧有用积聚时间，在不通风情况下即为臭氧分解的半寿命期50min。 系统加速器机架体积为0.24m3（0.86m 长×0.4m 宽×0.7m 高），靶点距离加速器机架前面板0.32m，系统扫描大厅体积为 2850m3（38m 长×12.5m 宽×6.0m 高），加速器有用扇形束立体角为 0.018（张角 47 度），则扫描大厅内臭氧产额为： P=0.502 ×0.12×2×10-5×0.241/3+0.0644×0.12×0.018×0.32=4.57×10-5mg/min 无通风条件下，系统扫描大厅内臭氧浓度最大为： Co3=p·T/Vt=12.3×10-5×50/26.496=2.16×10-6mg/m3 O3浓度满足《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ 143-2015）中辐射源室臭氧浓度应小于 0.3mg/m3的要求；NOX产额远低于 O3，其浓度小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求的 0.25mg/m3。

11.3 事故影响分析 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98 号)的规定，为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和《国家环境保护“十二五”规划》，进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，切实有效防范环境风险。应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，科学开展环境风险预测，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。 11.3.1 环境风险识别 本项目运行后可能存在的环境风险为： （1）检查系统在工作状态，防护屏蔽又达不到要求情况下，给周围活动人员及工作人员造成不必要的照射； （2）在联锁装置失效，检查系统在工作状态下或在警示灯、紧急停机装置和警示标识未发生作用的情况下，人员误入检测通道扫描大厅，使其受到额外的照射； （3）发生辐射事故，导致人员受超年有效剂量限值的照射，对人员身体造成伤害。 11.3.2 环境风险分级 根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（449 号令）第40 条，按“辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级”，根据本项目的特点，将本项目的环境风险因子、可能发生辐射事故的意外条件、潜在危害及可能发生的辐射事故等级列于表11-6。 表11-6 项目环境风险因子、潜在危害及事故等级 项目 名称; 环境风险因子; 可能发生辐射事故的意外条件; 危害结果; 事故等级. 车辆安检系统 -Ⅱ类射线装 置; X射线; （1）检查系统在工作状态，防护屏蔽又达不到要求情况下，给周围活动人员及工作人员造成不必要的照射； （2）在联锁装置失效，检查系统在工作状态下或在警示灯、紧急停机装置和警示标识未发生作用的情况下，人员误入检测通道扫描大厅，使其受到额外的照射； （3）发生辐射事故，导致人员受超年有效剂量限值的照射，对人员身体造成伤害。; 装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾; 较大辐射事故. 装置失控导致人员受超年有效剂量限制的照射; 一般辐射事故. 11.3.3 环境风险防范措施 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条及《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》（原国家环境保护总局环发<2006>145号文件）等相关规定，发生辐射事故时，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并立即向当地环境保护主管部门、公安部门、卫生主管部门报告。针对射线装置机房可能发生的辐射事故，本项目采取的 预防措施如下： （1）检查系统在工作状态，防护屏蔽又达不到要求情况下，给周围活动人员及工作人员造成不必要的照射； 主要风险防范措施：检查系统置于扫描大厅内，扫描大厅墙体采用混凝土浇灌，且扫描系统自带屏蔽。通过预测分析，检查系统屏蔽能力满足防护要求。同时，公司应定期委托有资质单位对辐射场所进行监测，并配备辐射监测仪器进行日常监测，监测结果妥善保管，当监测结果出现异常时，应及时分析原因，并采取相应措施。 （2）在联锁装置失效，检查系统在工作状态下或在警示灯、紧急停机装置和警示标识未发生作用的情况下，人员误入检测通道扫描大厅，使其受到额外的照射； 主要风险防范措施：在系统每次开机扫描前，辐射工作人员应检查联锁装置，并且确保扫描大厅内无人员逗留情况下方可开始操作。 （3）发生辐射事故，导致人员受超年有效剂量限值的照射，对人员身体造成伤害。 主要风险防范措施：在每次开机扫描前，辐射工作人员应佩戴个人剂量计和剂量报警仪，公司应定期开展个人剂量监测和职业健康体检，妥善保管个人剂量和职业健康体检结果，出现异常情况时，分析原因，并采取相应措施（如适时调岗等），有效降低对人员身体造成的危害。

# 表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）等有关法律法规及国家标准的要求，乌苏市货物安检中心成立辐射防护领导小组，由陈斌担任辐射防护领导小组组长，高涛担任副组长，现场工作的技术人员为辐射防护领导小组成员，辐射防护领导小组全面负责货物安检中心的辐射工作管理和领导工作，对安检中心应用的辐射设备的安全和管理进行统一领导、统一指挥。辐射防护及应急救援领导小组的职责是： - 定期组织对辐射设备和人员进行放射防护情况进行自查和监测，发现事故隐患及时上报至公司并落实整改措施； - 发生人员受超剂量照射事故，应启动应急预案。 - 事故发生后立即组织有关部门和人员进行放射性事故应急处理； - 负责放射性事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作； - 放射事故中人员受照时，要通过个人剂量计或其他工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量； - 负责迅速安置受照射人员就医，组织控制区内人员撤离工作、并及时控制事故影响，防止事故扩大蔓延。

12.2辐射安全管理规章制度 该公司应制定《安全操作规程》、《岗位职责》、《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《人员培训计划》、《监测方案》、《事故应急预案》等相关辐射管理制度，并将按要求将操作规程、应急预案等相关辐射管理制度上墙明示。 12.2.1 操作规程 该公司应制定《安全操作规程》，详细阐述检查系统开机前的检查，启动、运行、停机及故障处理等方面的操作步骤，确保安检工作全过程在受控状态下进行。 12.2.2 岗位职责 该公司应依照国家安全生产管理规定，按照安全第一、预防为主的方针及“谁主管谁负责”的原则，制定《辐射工作人员岗位职责》，规定相关人员的安全岗位职能，明确上至监管人员、下至操作人员的安全职责，确保公司的安全责任落实到具体的人并能顺利实施。 12.2.3 辐射防护和安全保卫制度 该公司应制定《辐射防护与安全保卫制度》，明确该公司辐射安全防护的日常管理工作，要求辐射工作人员在岗时必须佩带个人剂量计，并定期接受个人剂量检测和职业健康体检，定期维护设备及防护设施。 12.2.4 设备检修维护制度 该公司应制定《辐射设备维护检修制度》，明确规定须定期对辐射装置、防护设备进行检查维护，做好检修记录。 该公司必须严格落实检修维护制度，建立检修维护记录。 12.2.5 人员培训制度 该公司应制定《辐射工作人员培训制度及计划》，要求从事辐射工作的管理人员和操作人员须参加环保部门组织的培训与考核，持证上岗，并规定取证后四年复训一次。 12.2.6 个人剂量及健康管理制度 该公司应制定《个人剂量监测计划、职业健康体检及管理规定》，要求所有从事或涉及辐射工作的人员，必须每季度接受个人剂量检测，并建立个人剂量档案。检测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存，个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。 该公司应为辐射工作人员配备个人剂量计及报警仪，并按规定开展个人剂量监测和职业健康体检，建立健康监护档案。辐射工作人员健康制度应有效保证工作过程中人员的安全，符合《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的要求。 12.2.7 自行检查和评估制度 该公司应制定《辐射安全防护自行检查和评估制度》，要求辐射防护安全管理小组定期对辐射防护工作人员执行国家法律法规和条例的情况进行监督检查，定期进行安全和防护知识教育培训和考核、个人剂量监测和职业健康检查，每年由辐射防护安全管理小组对本年度辐射安全防护工作进行年度评估，评估结果存档，发现安全隐患时及时上报，并限期整改，落实到人。 该公司必须于每年1 月31 日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 综上所述，该公司的辐射管理机构与制度文件应满足国务院第449 号令、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求。

12.3退役管理措施 （1）项目终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。 （2）依法实施退役的放射性同位素与射线装置，必须在退役之前编制环境影响评价文件，报原辐射安全许可证机关审查批准；未批准的，不得实施退役。 （3）退役工作完成后六十日内，必须向原辐射安全许可证发证机关申请退役核技术利用项目终态验收，并提交退役项目辐射环境终态监测报告或者监测表。 （4）依法实施退役的放射性同位素与射线装置应当自终态验收合格之日起二十日内，到原发证机关办理辐射安全许可证变更或者注销手续。

12.4辐射监测 该公司须委托有资质的单位定期对辐射工作场所周围环境进行辐射环境监测，并建立监测档案，监测数据每年年底向上级环境保护主管部门上报备案。 （1）辐射工作场所的监测 监测频度：每年至少常规监测一次。 监测范围：主要对辐射工作场所控制区、监督区及周围进行监测，重点对控制室、检测通道及四周进行监测。 监测内容：X-γ辐射空气吸收剂量率。 监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。 （2）个人剂量检测 该公司应定期将个人剂量计送有关部门进行检测。 检测频度：每个季度一次。 检测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存，应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。

12.5辐射事故应急 12.5.1事故应急要求 发生辐射事故时，事故单位按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和原国家环境保护总局环发<2006>145 号文件规定，应立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。为了杜绝事故发生，该公司必须严格按照操作规程进行作业，确保安全。 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条及原国家环境保护总局环发<2006>145 号文件《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》之规定，发生辐射事故时，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并立即向当地环境保护主管部门、公安部门、卫生主管部门报告。 结合实际情况及可能发生的辐射事故，该公司应制定《辐射事故应急预案》，包括以下内容： 一、辐射事件应急处理机构与职责 1、成立辐射事件应急处理领导小组，组织、开展辐射事件的应急处理救援工作。 2、应急处理领导小组职责： （1）定期组织对辐射工作场所、设备和人员进行辐射防护情况进行自查和监测，发现事故隐患及时上报至单位领导层并落实整改措施； （2）发生人员受超剂量照射事故，应启动本预案；并在2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 （3）事故发生后立即组织有关部门和人员进行辐射事故应急处理； （4）负责向卫生行政部门及时报告事故情况； （5）负责辐射事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作； （6）辐射事故中人员受照时，要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量。 （7）负责迅速安置受照人员就医，组织控制区内人员的撤离工作，并及时控制事故影响，防止事故的扩大蔓延。 二、辐射性事故应急救援应遵循的原则： 1、迅速报告原则； 2、主动抢救原则； 3、生命第一的原则； 4、科学施救，控制危险源，防止事故扩大的原则； 5、保护现场，收集证据的原则。 三、可能发生辐射事故的意外情况： 该公司使用MB1215LC 型车辆安检系统，根据项目情况，可能发生辐射事故的意外条件及防范措施如下： （1）检查系统在工作状态，防护屏蔽又达不到要求情况下，给周围活动人员及工作人员造成不必要的照射； 主要风险防范措施：检查系统置于扫描大厅内，扫描大厅墙体采用混凝土浇灌，且扫描系统自带屏蔽。通过预测分析，检查系统屏蔽能力满足防护要求。同时，公司应定期委托有资质单位对辐射场所进行监测，并配备辐射监测仪器进行日常监测，监测结果妥善保管，当监测结果出现异常时，应及时分析原因，并采取相应措施。 （2）在联锁装置失效，检查系统在工作状态下或在警示灯、紧急停机装置和警示标识未发生作用的情况下，人员误入检测通道扫描大厅，使其受到额外的照射； 主要风险防范措施：在系统每次开机扫描前，辐射工作人员应检查联锁装置，并且确保扫描大厅内无人员逗留情况下方可开始操作； （3）发生辐射事故，导致人员受超年有效剂量限值的照射，对人员身体造成伤害。 主要风险防范措施：在每次开机扫描前，辐射工作人员应佩戴个人剂量计和剂量报警仪，公司应定期开展个人剂量监测和职业健康体检，妥善保管个人剂量和职业健康体检结果，出现异常情况时，分析原因，并采取相应措施（如适时调岗等），有效降低对人员身体造成的危害。 四、辐射性事故应急处理程序： 1、发生人员受超剂量照射事故，应启动本预案；应当立即撤离有关工作人员，封锁现场，切断一切可能扩大污染范围的环节。并在2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 2、应急处理领导小组召集专业人员，根据具体情况迅速制定事故处理方案； 3、事故处理必须在单位负责人的领导下，在有经验的工作人员和卫生防护人员的参与下进行。未取得防护检测人员的允许不得进入事故区 4、各种事故处理以后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。并编写事故发生的基本情况，原因分析及处理结果的书面报告报环保部门，凡严重或重大的事故，应向上级主管部门报告。

12.6与相关法规文件的符合情况 我公司对本项目就《放射性同位素与射线装置安全许可办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的符合情况进行了对比，对照结果如下表12-1。 表12-1 本项目与相关法规文件的对照结果 辐射安全制度与措施; 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》; 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》; 本项目情况. 辐射安全管理机构; 使用Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构。; /; 成立了辐射安全领导小组，明确领导小组主要负责射线装置的安全和防护工作。. 辐射管理制度; 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、辐射工作人员培训计划、监测方案等。; 应当加强对本单位射线装置安全和防护状况的日常检查。; 计划制定完善的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等制度。. 辐射应急及应对措施; 有完善的辐射事故应急措施。; 应当根据可能发生的辐射事故的风险，制定本单位的应急方案，做好应急准备。; 计划制定完善的《辐射事故应急措施》。. 辐射安全与防护培训; 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，取证后每四年接受一次再培训。; 对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。; 该公司已安排辐射工作人员参加辐射安全和防护培训，并取得合格证书。. 个人剂量与职业健康管理; /; 应当对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。同时安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。; 该公司计划为每位辐射工作人员配备个人剂量计，并按规定开展个人剂量监测和职业健康体检，建立健康监护档案。. 场所安全与防护; 射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。; 应当按照国家有关规定设置明显的辐射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调 试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 该公司计划按照设计要求建造检查大厅，按照规定设置警示标志、警示灯、急停按钮、急停拉线等防护设施；并为辐射工作人员配备个人剂量计、个人剂量报警仪；定期对辐射工作场所进行巡测。. 辐射监测; /; 应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。; 该公司应委托有资质单位定期对辐射工作场所和环境进行辐射水平监测，并定期进行自行监测。. 辐射安全年度评估; 辐射工作单位应当编写射线装置安全和防护状况年度评估报告，于每年1 月31 日前报原发证机关。; 应当对本单位射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1 月31 日前向发证机关提交上一年度的评估报告。; 该公司应按要求每年编制射线装置安全和防护状况年度评估报告，并上报环保厅备案。.

12.7“三同时”竣工环保验收要求 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，本项目除履行环境影响审批手续外，还应落实环保验收制度。验收内容见表12-2。 表12-2 “三同时”竣工验收一览表 项目; 内容; 措施; 效果. 电离辐射; 辐射防护; 屏蔽防护; 屏蔽墙采用混凝土结构，工作人员的平均有效剂量不超过5mSv/a，公众人员的平均有效剂量不超过0.1mSv/a。. 辐射标志; 设置鲜明的辐射防护标志; 警告公众远离辐射工作场所. 安全连锁措施; 设置安全联锁装置、安全警示灯、急停按钮、监视装置; 防止人员误入辐射工作场所. 辐射监测; 个人剂量计、个人剂量报警仪、辐射剂量巡视仪; 保证工作人员不受电离辐射损失. 环境管理; 人员培训; 岗前专业培训，辐射安全防护培训并取得合格证书; 做到持证上岗，防止人为因素造成事故. 规章制度; 建立健全各项规章制度，制度上墙; 安全管理，防止事故发生. 应急预案; 制定应急预案，成立应急小组; 预防事故风险、应对事故发生.

# 表13 结论与建议

13.1结论 13.1.1项目概况 项目名称：乌苏市融兴永安物流有限公司货物安检中心项目 建设性质：新建 建设地点：乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院 建设规模：新建一座货物安检中心及操作室，货物安检中心内设置1 套MB1215LC 型车辆安检系统，属于Ⅱ类射线装置。 13.1.2实践正当性 本项目是对物流基地的集装箱车辆进行安全检查，采用辐射成像技术，得到物体内部不同密度物质的分布图像，从而可以区分出货物中是否掺杂有错报、违禁、危险品等，达到货物查危的目的。符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践正当性”原则。因此，该项目应用是正当可行的。 13.1.3规划符合性 本项目位于乌苏市黄浦江西路12号中亚金谷物流园1号院。其扫描大厅周边50m 范围内无学校、居民住宅等环境保护目标。且本项目运行期间不产生放射性废物，检测系统在关机状态下不会产生的X 射线辐射。故在采取相应的防护措施后不会对周围环境与公众造成危害。 13.1.4产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（201年本，2013年修正），本项目属于国家鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家产业发展政策。 13.1.5环境影响评价分析结论 项目运行期环境影响主要为：检查系统运行时产生的 X 射线、O3气体对环境的影响以及辐射工作人员产生的生活污水及生活垃圾对环境的影响。 根据监测结果，拟建场地及周边环境辐射空气吸收剂量率平均值范围为（0.08~0.12）μSv/h，属当地天然本底辐射水平。 通过计算分析可知，本项目投入运行后辐射工作场所周围辐射水平能满足《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ143-2015）的要求。 通过剂量估算可知，辐射工作人员和公众成员年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对辐射工作人员和公众成员的辐射剂量限值20mSv、1mSv 要求，同时满足本报告中对辐射工作人员、公众成员所取年有效剂量约束值5mSv、0.1mSv 的要求。 根据计算，本项目检查系统运行期间产生的臭氧等废气浓度满足《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》（GBZ 143-2015）中辐射源室臭氧浓度应小于0.3mg/m3 的要求，对周围环境造成的影响较小。 本项目的工作人员产生的少量生活污水直接排入项目区下水管网，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 13.1.6辐射防护措施 该公司已按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449 号）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）的规定，成立了辐射防护安全管理机构，明确各成员的职责；并计划按相关规定制定各种安全管理规章制度、安全操作管理程序及应急预案。按照设计要求安装安全联锁装置、紧急停机按钮、视频监控装置等，该公司辐射安全防护措施满足要求。 综上所述，建设单位具备从事辐射活动的技术能力，在严格落实各项辐射防护措施后，该项目运行时对周围环境产生的影响符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，该项目的运行是可行的。

13.2 建议和承诺 1、该公司应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，安排6名辐射工作人员参加由环保部门认可的有资质单位组织的辐射安全和防护专业知识培训。 2、该公司应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，每年委托有资质单位对辐射工作场所和环境进行一次辐射水平监测。 3、该公司应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，尽快安排6名辐射工作人员进行个人剂量监测和职业健康体检。 4、该公司需严格遵守各项规章制度，定期组织对辐射工作场所各辐射安全与防护措施、辐射工作人员各项记录及规范操作等进行检查，发现问题及时整改。 5、该公司需严格落实环境保护“三同时”要求，在项目竣工后，及时进行竣工环境保护验收。 6、该公司需针对射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并在每年1 月31 日前提交上一年度的年度评估报告。